技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-100 | 设备名称 | 医用干燥柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途：用于奶瓶洗消后的干燥。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 内胆及外壳要求不锈钢材质，高压风机要求进口 |  |  |  |
| 内腔容积：300L内隔层4层，两层用于插放奶瓶、每层可插放大于40只、两层用于放置奶嘴 |  |  |  |
| 外形尺寸：650*450*1800mm |  |  |  |
| 内舱尺寸：500*450*1300mm |  |  |  |
| 电源：220V 50Hz |  |  |  |
| 最大功率：3.5KW |  |  |  |
| 环境范围：5-40℃ |  |  |  |
| 温度范围：40-90℃ |  |  |  |
| 温度控制：误差小于等于±1℃ |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-101 | 设备名称 | 血气分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口品牌 | 数量 | 2 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途：急救诊断需要，检测病人的生理及治疗效果指标 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、检测项目:PH,PCO2,Hct,Na+,K+,Ca++,Glu,Lac(乳酸)，Hgb，BE，CL，CL- |  |  |  |
| 2、标本量：≤150μl，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液 |  |  |  |
| 4、标本进样方式：全自动定量进样 |  |  |  |
| 5、定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标 |  |  |  |
| 6、测试时间：≤85s，检测与打印同时进行，可谓临床及时提供数据报告 |  |  |  |
| 7、要求具有机外和机内IQM两种模式质控。IQM的质控系统，可主动的、全过程的质量控制和管理，完全自动化无需人工干预，可以自动探测错误，识别微型凝集和干扰物质，自动纠正，并保持纪录；手动外部质控操作简便，IMQ质控可自动生成图文质控报告。 |  |  |  |
| 8、要求有内置打印机，提供网络接口。 |  |  |  |
| 9、要求可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围，是质控检测间隔 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-102 | 设备名称 | 内镜用二氧化碳送气装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 无要求 | 数量 | 2 |
| 设备来源 | 单一来源 |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 需要兼容我院富士4400主机和奥林巴斯260主机 |  |  |
| 用途及功能：用于在复杂消化内镜诊疗（如ESD）过程中的注气，能有效避免胃肠过多注入空气胃肠积气的腹胀，而导致的术后人体不适和腹部疼痛，并能缓解在内镜诊疗过程中由于术中并发穿孔后，引发的空气在纵隔积聚，引起呼吸困难，甚至并发心率失常，心搏骤停。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1.使用医用二氧化碳气体 |  |  |  |
| 2.输出气体额定流量8.5L\min左右 |  |  |  |
| 3.输出二氧化碳气体压强大于0.3Kpa |  |  |  |
| 4.输入气体额定压强343.2Kpa-1400Kpa |  |  |  |
| 5.输入气体上限有报警 |  |  |  |
| 6.输入气体下限有报警 |  |  |  |
| 7.输出二氧化碳气体流量下限有报警 |  |  |  |
| 8.有定时关闭 |  |  |  |
| 9.流量、压力及报警要有屏幕显示 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 2 |
| 脚踏开关组件 | 2 |
| 气体输出管件 | 2 |
| 高压软管组件 | 2 |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-103 | 设备名称 | 自动洗肠机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途及功能：（填写购买该设备的用途和主要功能） 便秘治疗，结肠镜检查前清肠，肝昏迷患者清洁肠道毒素，结肠病变药物导入。主要功能是通过洗肠机的灌洗作用起到清洁及治疗 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1．恒温 |  |  |  |
| 2．流量可控 |  |  |  |
| 3. 自动压力、流量报警 |  |  |  |
| 4. 使用自来水源， |  |  |  |
| 5. 水前置净化系统 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 全自动洗肠机 | 1 |
| 水前置净化系统 | 1 |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-104 | 设备名称 | 除颤仪起搏模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 1 |
| 设备来源 | 单一来源 |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 与现有XL+除颤仪配套使用 |  |  |
| 用途：用于奶瓶洗消后的干燥。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、单项截顶幕指数波 |  |  |  |
| 2、电流脉冲：10Ma-175Ma |  |  |  |
| 3、脉冲宽度：40MS |  |  |  |
| 4、起搏速率：30bpm-180bpm |  |  |  |
| 5、按需式固定模式 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 14-105 | 设备名称 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 设备来源 | 单一来源 |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 需要兼容我院富士4400主机和奥林巴斯260主机 |  |  |
| 用途及功能：与胃镜或肠镜配合使用，用于冲洗诊治部位，清除粘液性气泡，血液，污物和其他有机物，提高诊治视野清晰度。超声内镜（EUS）配合使用，对胃肠道病灶区域进行快速注水，提高EUS探头的扫查效果。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1.额定电压22V 50HZ 蠕动泵 |  |  |  |
| 2.通过脚踏开关控制 面板有按钮操作 |  |  |  |
| 3.最大送水量 副送水口通道：300毫升/分钟 钳管通道：900毫升/分钟 |  |  |  |
| 4.有冲洗液预加热功能，可设定冲洗液稳定范围30℃--37℃ |  |  |  |
| 5.胃肠镜连接器可与富士能、奥林巴斯、潘特克斯品牌连接 |  |  |  |
| 6.钳道冲洗管长度2800mm 有一次性和重复使用 |  |  |  |
| 7.有副送水口冲洗管，有一次性和重复使用 |  |  |  |
| 8.副送水口连接器可与各品牌胃肠镜链接 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 脚踏开关组件 | 1 |
| 气体输出管件 | 1 |
| 高压软管组件 | 1 |