附件二：

技 术 参 数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-065 | 设备名称 | 医用吊塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 17套 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： 医疗设备载体，提供气源、电源、照明，节约空间。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 一、干、湿分离吊塔技术参数要求：（数量5套） - 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； - 干区塔、湿区塔分离设计； 3、桥梁基本长度2000～4000mm，具体情况根据ICU房间现场实际宽度定制； 4、主桥负载能力≥1000Kg；封头颜色淡蓝色（提供检验报告） 5、与主桥体一体化长悬臂治疗灯 (功率小于30W，臂长1米以上方便观察病人）1套，LED光源； 6、与主桥体一体化的夜间指示灯(小于6W)3套，LED光源； 7、配套湿化瓶、负压吸引瓶、万能转接头各1套； 8、吊塔整体保修3年，免费更换易损件。 ※9、产品通过ISO13485、ISO9001，CE等质量体系认证； ※10、提供河南省内三甲医院投标人的吊塔近两年合同复印件至少2份。 11、仪器平台：高强度铝合金仪器平台3套，高度可调，且配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备，每套仪器平台负重≥70Kg，仪器平台尺寸能放置本院呼吸机等设备。采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计，防撞封头颜色淡蓝色。 ※12、德标气体终端(配备相应气体插头) (进口品牌)：气体终端（氧气3套、吸引2套、空气2套）；接口颜色以及形状不同，以免互混，接插次数≥50000次；通、断、拔三种状态，能带气维修；每个终端配1个连接于塔体上的橡皮塞。 13、电源插座：干、湿各12套多功能电源插座， 14、接地端子：4个； 15、网络接口：RJ45 4个； 16、抽屉2套；整体采用铝合金型材拼接结构，安装于仪器平台底部； 17、不锈钢杂物网篮1个； 18、电源和气源分别安装在塔体两侧的铝合金立柱上。所有气体终端、电源接口、弱电接口置于终端箱上，电、气分离设计。 19、不锈钢可调输液杆架1个； 20、不锈钢可调注射泵架1个；输液泵架采用不锈钢材质；具有防滑落装置和一套可阻尼伸缩的盐水瓶架，四个盐水瓶挂钩；配置铝合金双关节延展臂一套，延展范围大于400mm。 21、所有塔段要求悬臂式。 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器平台/套 | 5 |  |
| 德式气体终端×2/套 | 氧气3套、吸引2套、空气2套，气源终端橡皮塞7个 |  |
| 电源插座/套 | 24个多功能电源插座，4个RJ45数据接口； |  |
| 接地端子/套 | 2×2套 |  |
| 不锈钢可调输液杆架/套 | 1×2个 |  |
| 不锈钢可调注射泵架/套 | 1×2个 |  |
| 储物篓/套 | 1个 |  |
| 抽屉/套 | 3个 |  |
| 干段塔/套 | 1个 |  |
| 湿段塔/套 | 1个 |  |
| 二、干湿合一医用吊塔技术参数要求：（数量12套） 1、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 2、桥梁基本长度2000～4000mm，具体情况根据ICU房间现场实际宽度定制； 3、主桥负载能力≥1000Kg；封头颜色淡蓝色（提供检验报告） 4、与主桥体一体化长悬臂治疗灯 (功率小于30W，臂长1米以上方便观察病人）1套，LED光源； 5、与主桥体一体化的夜间指示灯(小于6W)2套，LED光源； 6、配套湿化瓶、负压吸引瓶、万能转接头各1套； 7、吊塔整体保修3年，免费更换易损件； ※8、产品通过ISO13485、ISO9001，CE等质量体系认证； ※9、提供河南省内三甲医院投标人的吊塔近两年合同复印件至少2份。 10、仪器平台：高强度铝合金仪器平台3套，高度可调，且配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备，每套仪器平台负重≥70Kg，仪器平台尺寸能放置本院呼吸机等设备。采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计，防撞封头颜色淡蓝色。 ※11、德标气体终端(配备相应气体插头) (进口品牌)：气体终端（氧气3套、吸引2套、空气2套）；接口颜色以及形状不同，以免互混，接插次数≥50000次；通、断、拔三种状态，能带气维修；每个终端配1个连接于塔体上的橡皮塞。 12、电源插座：12套多功能电源插座， 13、接地端子：4个； 14、网络接口：RJ45 4个； 15、抽屉2套；整体采用铝合金型材拼接结构，安装于仪器平台底部； 16、不锈钢杂物网篮1个； 17、电源和气源分别安装在塔体两侧的铝合金立柱上。所有气体终端、电源接口、弱电接口置于终端箱上，电、气分离设计。 18、不锈钢可调输液杆架1个； 19、不锈钢可调注射泵架1个；输液泵架采用不锈钢材质；具有防滑落装置和一套可阻尼伸缩的盐水瓶架，四个盐水瓶挂钩；配置铝合金双关节延展臂一套，延展范围大于400mm。 21、所有吊塔悬臂式 |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 仪器平台/套 | 3 |
| 德式气体终端/套 | 氧气3套、吸引2套、空气2套，气源终端橡皮塞7个 |
| 电源插座/套 | 12个多功能电源插座，4个RJ45数据接口； |
| 接地端子/套 | 4 |
| 网络接口RJ45/套 | 4 |
| 不锈钢可调输液杆架/套 | 1 |
| 不锈钢可调注射泵架/套 | 1 |
| 不锈钢杂物网篮/套 | 1 |
| 吊架式塔体/套 | 1 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-066 | 设备名称 | 输液泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 17 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：满足临床用药高精度控制，提升临床用药安全 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.泵工作系统：指状蠕动式 |  |  |  |
| 2.输液速度：输液速度范围：l～1000ml/h（增量1ml/h） |  |  |  |
| 3.输液量设置范围：1ml～9999ml |  |  |  |
| 4.输液量累计显示范围：0～9999ml |  |  |  |
| 5.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h |  |  |  |
| 6.点滴感应器使用范围： 6.1 空瓶报警： 1ml/h～1000ml/h |  |  |  |
| 6.2 滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）；1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器） |  |  |  |
| 7.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽 |  |  |  |
| 8. 具备以下特点： |  |  |  |
| * 8.1大LCD液晶屏不少于128mm×64mm的显示，大开门方式方便输液器装卡，全中文菜单, 适用国内各种输液器 |  |  |  |
| 8.2 输液精度： l ml/h～1000ml/h：±5% |  |  |  |
| * 8.3 软件可以设定储存十种以上普通输液器参数 |  |  |  |
| 8.4输液流速模式:dp/m ml/h h三种选择；可自动换算 |  |  |  |
| 8.5输液累计有量和时间的累计 |  |  |  |
| 8.6抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间 |  |  |  |
| 8.7 有独立的低速高速精度补偿菜单 |  |  |  |
| 8.8 采用文字显示、声、光报警方法,报警必须以中文显示在液晶屏上，不是用符号替代，避免在抢救病人是出现误操作 |  |  |  |
| 8.9清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数 |  |  |  |
| 8.10 有红外点滴感应器，必须具有相应知识产权 |  |  |  |
| *8.11 环境温度偏低报警功能，应用环境温度偏低，影响到使用输液器的弹性，因此降低了输液精度，及时提醒临床医护人员，确保输液的精确与安全 |  |  |  |
| 8.12 速度在1-100ml/h时，液体滴数均匀 |  |  |  |
| 8.13 内置电池应急自动切换；充足电可连续使用三小时以上 |  |  |  |
| 8.14 输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移 |  |  |  |
| 8.15 输液速度从微量1ml/h至高速1000ml/h任意设定 |  |  |  |
| *8.16 阻塞压力值根据使用科室的需要进行0-12档以上调节，独立菜单界面操作 |  |  |  |
| 8.17 静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液 |  |  |  |
| 8.18可在泵的菜单中查询输液历史记录、报警记录，存储数量不小于2000条； |  |  |  |
| 9.操作条件：温度：+5~40℃，相对湿度20%～90% |  |  |  |
| 10.电源供应：交流:165VAC～245VAC，50Hz；直流:12Vdc |  |  |  |
| 11.功率：≤20VA |  |  |  |
| 12.重量：≤3.0kg |  |  |  |
| 13. 安全分类：I类内部电源的CF“”普通设备 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 输液泵主机 | 1 |
| 点滴感应器 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 检验合格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 保险管（1A） | 1 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-067 | 设备名称 | 双通道微量注射泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 34 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：满足临床用药高精度控制，提升临床用药安全 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1. 注射速度:5ml注射器/0.0ml/h～100ml/h,10ml注射器/0.0ml/h～200ml/h,20ml注射器/0.0ml/h～400ml/h,30ml注射器/0.0ml/h～600ml/h,50ml注射器/0.0ml/h～1200ml/h 0.0ml/h～99.9ml/h：递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h：递增、递减量为1ml/h |  |  |  |
| 2. 报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常 |  |  |  |
| 3. 具有以下特点: |  |  |  |
| 3.1 LCD双液晶屏全中文显示,智能的双CPU监控 |  |  |  |
| *3.2 具有双道自动转换连续注射功能（配好药后两通道自动转换连续注射） |  |  |  |
| 3.3 可应用 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml不同品牌注射器 |  |  |  |
| 3.4 注射精度±2% |  |  |  |
| 3.5 可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单 |  |  |  |
| 3.6 V型装卡槽，让注射器固定更可靠安全 |  |  |  |
| * 3.7阻塞压力值根据使用科室的需要进行0-12档以上可调节，独立界面菜单操作 |  |  |  |
| 3.8 注射速度模式ml/h、h两种模式可任选；可自动换算 |  |  |  |
| 3.9注射量与注射时间显示及自动换算 |  |  |  |
| 3.10延长管脱落报警系统, 时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全 |  |  |  |
| 3.11 在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能。 |  |  |  |
| 3.12 型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定 |  |  |  |
| *3.13 采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式清晰提示 |  |  |  |
| 3.14 键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置 |  |  |  |
| 3.15 （KVO）速度功能 |  |  |  |
| 3.16 注射运行前快排功能 |  |  |  |
| 3.17 具有护士呼叫功能 |  |  |  |
| 4. 内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上 电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min |  |  |  |
| 5. 操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa |  |  |  |
| 6. 功耗≤35VA |  |  |  |
| 7. 整机重量≤4.2kg |  |  |  |
| 8. IP等级：IP×4属防溅水设备 |  |  |  |
| 9. 安全分类：I类内部电源的CF“”普通设备 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 微量注射泵主机 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 检验合格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 保险管（1A） | 1 |