技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-050 | 设备名称 | 单臂吊塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、要求横臂活动范围根据手术间尺寸定制。 |  |  |  |
| 2、水平旋转角度340°，横臂和终端箱体可同时旋转。 |  |  |  |
| 3、配置气动刹车制动装置和机械阻尼刹车，设备无漂移。 |  |  |  |
| 4、仪器平台2层，高度可调节。 |  |  |  |
| 5、国标终端接口，颜色形状有区分。 |  |  |  |
| 6、接口插拔次数大于20000次。 |  |  |  |
| 7、注射泵架和输液泵架各配一套，伸展臂长400mm以上。 |  |  |  |
| 8、箱体长度大于等于900mm，气电分离，强电弱电分离。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-051 | 设备名称 | 医用空气压缩机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、最高排气压力：0.7Mpa; |  |  |  |
| 2、排水压力：0.5Mpa; |  |  |  |
| 3、输出压力：0.3Mpa-0.4Mpa |  |  |  |
| 4、最大流量：不小于50L/min |  |  |  |
| 5、噪音：小于52dB(A) |  |  |  |
| 6、电源：AC220V 50HZ 250VA |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-052 | 设备名称 | 新生儿听力筛查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、刺激声类型：配对纯音 |  |  |  |
| 2、测试频率：2.0-5.0kHz |  |  |  |
| 3、测试强度：40-70dB SPL |  |  |  |
| 4、测试时间：4秒/频点，2秒/频点 |  |  |  |
| 5、显示内容：测试进程、图形显示、DPOAE水平（测试信号强度）、噪音水平、测试结果 |  |  |  |
| 6、结果显示：PASS/REFER或所有强势强度和频率 |  |  |  |
| 7、语言：全中文操作界面 |  |  |  |
| 8、计算机连接：USB端口 |  |  |  |
| 9、探头：金属探头，频响：DPOAE2.0-5.0kHz,麦克风噪声：-20dB SPL@2kHz，-13dB SPL@1kHz |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-035 | 设备名称 | 药物封包仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、输出波长8-15um的远红外线、0.08mt以上的永磁场、热敷效应、介质导入，穴位刺激等，使之成为一个庞大的综合能量场； |  |  |  |
| 2、针对不同的病症配置对应的复合磁疗包，实现分症治疗； |  |  |  |
| 3、能直达病变组织，并形成介质高浓度区，促进其向细胞内运转 |  |  |  |
| 4、可使大水分子团变成独立细小水分子，并使其小分子容易进入细胞内，促进生物化学反应之进行，或使β─内啡肽（β- endorphin）、离氨酸脑啡肽（leucine enkephalin）含量增加而产生抑痛作用。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-038 | 设备名称 | 空气气压治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、要求各腔压力0-200mmHg |  |  |  |
| 2、要求各腔压力可单独调节 |  |  |  |
| 4、要求各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位 |  |  |  |
| 5、要求4种单独或组合治疗模式可选 |  |  |  |
| 6、有动脉组合模式，适用于兼有间歇性跛行等动脉缺血症状 |  |  |  |
| 7、有水肿增强模式，适用于兼有肢体水肿 |  |  |  |
| 8、工作时间0-99分钟或连续运行 |  |  |  |
| 9、腔室达到设置压力后压力保持时间0-12秒可调 |  |  |  |
| 10、循环充气间隔时间0-90秒可调 |  |  |  |
| 11、可同时治疗2个肢体 |  |  |  |
| 12、要求套筒内衬可拆洗、消毒 |  |  |  |