技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-020 | 设备名称 | 半排式生物安全柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 7台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 1.气流模式：30%外排，70%循环 |  |  |  |
| 2.流入气流平均风速0.53m/s，下降气流平均风速0.35m/s |  |  |  |
| *3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% |  |  |  |
| 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 |  |  |  |
| 5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件 |  |  |  |
| 6.原装进口品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 |  |  |  |
| 7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速 |  |  |  |
| 8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 |  |  |  |
| *9.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 |  |  |  |
| 10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警 |  |  |  |
| 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 |  |  |  |
| 12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 |  |  |  |
| 13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 |  |  |  |
| 14、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 |  |  |  |
| 15.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 |  |  |  |
| 16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa |  |  |  |
| 17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 |  |  |  |
| 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； |  |  |  |
| 19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 |  |  |  |
| 20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 |  |  |  |
| 21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 |  |  |  |
| 22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 |  |  |  |
| 23.噪音≤63分贝 |  |  |  |
| *24.外形尺寸:高度≤2130mm（最低可至2030mm） |  |  |  |
| 工作区宽度≥1250mm |  |  |  |
| 25.工作区间照明度： >1000 lux |  |  |  |
| 26.郑州设有办事处，配备专业售后工程师，并每年免费提供一次仪器安全性检测服务 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-021 | 设备名称 | 医用低温保存箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |

是否与医院现有设备配套使用：是

设备配置要求及用途：用于标本的存储

具体技术参数

1.外形尺寸（宽*深*高mm）：715*840*1860

2.内部尺寸（宽*深*高mm）：535*650*1228

3.有效容积（L）：348

4.箱内温度范围（℃）：-20至-40℃

5.温度调整增量（℃）：1℃

6.整体结构：上下双开门

7.抽屉数量：6个

8.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警

9.压缩机、风机：进口

10.搁架制冷蒸发器，不易拖出、降温快

11.双毛细管设计，箱内温度稳定均匀

12.门体带锁，防止随意开启

13.发泡箱体保温层厚度（mm）：90mm

14.配置：主机（制冷压缩机、冷凝风机、电脑板、温控器、抽屉）

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-022 | 设备名称 | 医用冷藏箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 4台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用：是 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于标本、药品、试剂等的存储 |  |  |  |
| 具体技术参数 |  |  |  |
| 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：1125*740*1980 |  |  |  |
| 2.内部尺寸（宽*深*高mm）：1030*590*1425 |  |  |  |
| 3.有效容积（L）：890 |  |  |  |
| 4.箱内温度范围（℃）：2-8℃ |  |  |  |
| 5.温度调整增量（℃）：0.1℃ |  |  |  |
| 6.整体结构：左右对开门 |  |  |  |
| 7.报警系统：超温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 |  |  |  |
| 8.压缩机、风机：进口压缩机，双进口风机 |  |  |  |
| 9.箱内温度波动范围：±3℃ |  |  |  |
| 10.内置照明灯，便于观察 |  |  |  |
| 11.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 |  |  |  |
| 12.翘片式蒸发器，提高降温速度 |  |  |  |
| 13.风冷结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 |  |  |  |
| 14.门体带锁，防止随意开启 |  |  |  |
| 15.搁架数量：12 |  |  |  |
| 16.电加热门体，有效防止凝露 |  |  |  |
| 17.发泡箱体保温层厚度（mm）：50mm |  |  |  |
| 18.配置：主机（制冷压缩机、冷凝风机、电脑板、温控器） |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-023 | 设备名称 | 医用冷藏箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 3台 |  |
| 设备来源 |  |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用：是 |  |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于标本、药品、试剂等的存储 |  |  |  |  |
| 具体技术参数 |  |  |  |  |
| 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：620*655*1955 |  |  |  |  |
| 2.内部尺寸（宽*深*高mm）：550*460*1340 |  |  |  |  |
| 3.有效容积（L）：360 |  |  |  |  |
| 4.箱内温度范围（℃）：2-8℃ |  |  |  |  |
| 5.温度调整增量（℃）：0.1℃ |  |  |  |  |
| 6.报警系统：超温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警 |  |  |  |  |
| 7.压缩机、风机：进口 |  |  |  |  |
| 8.箱内温度波动范围：±3℃ |  |  |  |  |
| 9.内置照明灯，便于观察 |  |  |  |  |
| 10.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 |  |  |  |  |
| 11.翘片式蒸发器，提高降温速度 |  |  |  |  |
| 12.风冷结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 |  |  |  |  |
| 13.门体带锁，防止随意开启 |  |  |  |  |
| 14.搁架数量：5 |  |  |  |  |
| 15.配置：主机（制冷压缩机、冷凝风机、电脑板、温控器） |  |  |  |  |