技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-011 | 设备名称 | 胎心监护仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 1. 整机： |  |  |  |
| 1.1 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）； |  |  |  |
| 1.2 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； |  |  |  |
| 1.3 隐藏式提手，方便移动； |  |  |  |
| 1.4 飞梭和硅胶按键操作； |  |  |  |
| 1.5 易装纸结构，不用喂纸； |  |  |  |
| 1.6 机顶报警灯柱，人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警可调整报警延迟； |  |  |  |
| 1.7 双胎心率重合报警(SOV)； |  |  |  |
| 1.8 回顾报警功能，可回顾最近的50条报警信息； |  |  |  |
| 1.9 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； |  |  |  |
| 1.10 模块化结构，方便升级； |  |  |  |
| 1.11 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； |  |  |  |
| 1.12 具有查找监护记录功能； |  |  |  |
| 1.13 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸； |  |  |  |
| 1.14通过CE认证。 |  |  |  |
| 2. 显示： |  |  |  |
| 2.1 ≧5英寸高清晰显示屏，0-90度内多角度翻转。 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-024 | 设备名称 | 颅铣刀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 1、整机功能：非软轴传动具备颅骨快速铣切功能； |  |  |  |
| 2、◇工作手柄材质：钛合金材料； |  |  |  |
| 3、◇开颅钻电机性能：开颅钻电机转速≧22000转/分；且钻尖转速≧2200转/分；开颅钻电机可以反复高温高压水蒸气消毒达到1000次以上。 |  |  |  |
| 4、开颅钻电机性能：开颅钻电机转速≧30000转/分；开颅钻电机可以反复高温高压水蒸气消毒 次数达到1000次以上。 |  |  |  |
| 5、开颅铣手柄：脑膜护鞘360自由旋转。 |  |  |  |
| 6、◇开颅铣铣刀：铣刀直径 1.5-2.0 。为两端支撑受力。 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-025 | 设备名称 | 皮肤分离仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 最 大 取皮面积：＞45㎝2 |  |  |  |
| 负压 取皮 通道：≥4通道 |  |  |  |
| 负 压 范 围：25KPa-75Kpa |  |  |  |
| 负 压 控制精度：3KPa±0.2KPa |  |  |  |
| 温 度 范 围：38℃-44℃ |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 |  | 15-026 | 设备名称 | 微量元素检测仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 |  | 国产 | 数量 | 2台 |
| 设备来源 |  |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 |  | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |  |
| 检测方法 | 采用卫生部标准方法微分电位溶出法检测铅、铜、镉；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。 |  |  |  |
| 标本 | 全血、血清、头发 |  |  |  |
| 技术指标 | 电位溶出 极谱 检测下限 ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 ≤5×10-8m ol/L 重复性误差 RSD＜3% RSD＜1% 校准曲线的精密度 RSD＜8% RSD＜2% 线性关系 R≥0.9990 R≥0.9990 |  |  |  |
| 性能指标 | ★1、可检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉八项微量元素 |  |  |  |
|  | ★2、真正的双通道且可同时测量，一个通道检测铅镉铜，另一个通道检测锌铁钙镁锰。 |  |  |  |
|  | 3、电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。（要求提供权威部门相关证明） |  |  |  |
|  | 4、多元素同测技术：锌铁钙镁锰或铅铜镉仅需一次测量即可同时完成 |  |  |  |
|  | 5、汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性；（要求提供权威部门相关证明） |  |  |  |
|  | 6、生物胶体微电极技术：减少了试剂用量，实现了封闭测量，避免了测量时对样品的污染。 |  |  |  |
|  | 7、自动定标：检测过程中可及时快捷的校正仪器。 |  |  |  |
|  | 8、软件可自动寻峰, |  |  |  |
|  | 9、具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上 |  |  |  |
|  | 10、检测铅铜镉锌铁钙镁锰采血量仅需40µl。 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 |  | 15-027 | 设备名称 | 多频振动排痰机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 |  | 国产 | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 |  | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |  |
| 电源电压 | A.C.220V±22V，频率50HZ±10HZ |  |  |  |
| 输入/输出功率 | 160W |  |  |  |
| 电机旋转方向 | 逆时针 |  |  |  |
| 叩击输出 | 单路输出 |  |  |  |
| 频率控制 | 10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制 |  |  |  |
| 时间控制 | 0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机 |  |  |  |
| 输出速度 | 600转/分—3600转/分 |  |  |  |
| 振动幅度 | 4mm-8mm |  |  |  |
| 患者漏电流 | ≤40微安 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-028 | 设备名称 | 尿道膀胱镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 型号：PG-ⅤA型 |  |  |  |
| 视 向 角：0°、30°、70° |  |  |  |
| 视 场 角：≥60° |  |  |  |
| 镜管直径：φ4.0mm |  |  |  |
| 景深范围：5mm～50mm |  |  |  |
| 工作长度：≥300mm |  |  |  |
| 分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm) |  |  |  |
| 导向器自锁装置,分体式 |  |  |  |
| 宝石镜片 |  |  |  |
| 全医用不锈钢 |  |  |  |
| 镜鞘：F16、F18、F21、F24 |  |  |  |
| 镜鞘长度：230mm |  |  |  |
| 型号：PG-ⅤA型 |  |  |  |
| 视 向 角：0°、30°、70° |  |  |  |
| 视 场 角：≥60° |  |  |  |
| 镜管直径：φ4.0mm |  |  |  |
| 景深范围：5mm～50mm |  |  |  |