技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-008 | 设备名称 | 升级单有创 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 9台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | 飞利浦MP50，MP20监护仪 |  |  |
| 用途及功能： |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、IBP：集成在模块上，在测量有创压的同时，标配PPV，帮助医生做出决策。 |  |  |  |
| 2、需要可测量多重动脉压，ART动脉压，Ao主动脉压，PAP肺动脉压、CVP中心静脉压，RAP右房压，LAP左房压，ICP颅内压，UAP脐动脉压，UVP脐静脉压，测量范围：-40至360mmHg |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-029 | 设备名称 | 全自动免疫发光分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 请用多级序号标注序号 例： 1、系统类型：模快式全自动免疫分析仪；可与全自动生化分析仪联机 |  |  |  |
| 2、检测原理：化学发光技术。 |  |  |  |
| 3、检测速度：恒定为每小时100测试或以上。 |  |  |  |
| 4、测试方法：一步法,二步法,夹心法和竞争法。 |  |  |  |
| 5、运行方式：随机、任意、持续、急诊。 |  |  |  |
| 6、随时添加样本：可随时添加无需仪器操作。 |  |  |  |
| 7、样品针感应功能：液面感应、压力传感（检测凝块、气泡）和垂直感应检测三种同时运作。 |  |  |  |
| 8、试剂位置：可同时容纳25种或以上试剂。 |  |  |  |
| 9、试剂稳定性：至少可保证连续上机30天，开瓶效期与标贴效期一致。 |  |  |  |
| 10、定标周期：最少30天。 |  |  |  |
| 11、试剂瓶封闭： 自封闭试剂瓶盖。 |  |  |  |
| 12、自动硬件检测：仪器全部硬件自检定位。 |  |  |  |
| 13、远程诊断和遥控：具有远程诊断和遥控工作能力。 |  |  |  |
| 14、自动保养程序：全硬件自动保养程序。 |  |  |  |
| 15、标准品： 1、2和6点定标,可使用无限不同批号试剂。 |  |  |  |
| 16、精密度：批内<5%,批间<10%,采用NCCLS的EP5-T2标准。 |  |  |  |
| 17、检测灵敏度：TSH功能灵敏度为0.0038 μIU/ml。 |  |  |  |
| 18、线性范围： AFP：0～1750(原倍)，0～1875000(稀释),β-HCG 0～15000(原倍)， |  |  |  |
| 19、检测项目：要求具备甲功、激素、肿瘤标志物：非小细胞肺癌相关抗原21-1、鳞状上皮细胞癌相关抗原（SCC）、药物浓度（包括移植类药物）：环胞霉素、雷帕霉素、普乐可复 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-030 | 设备名称 | 全自动生化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 请用多级序号标注序号 例： 1、分立式、模块化组合；可与全自动发光免疫分析仪联机组合 |  |  |  |
| 2、每小时1200个测试，其中光学800测试/小时，电解质600个测试/小时 |  |  |  |
| 3、轨道式进样；同时放置185个或以上样本；急诊样本位大于35个 |  |  |  |
| 4、单试剂位大于或等于121个 |  |  |  |
| 5、后分光；16个固定分析波长 |  |  |  |
| 6、检测电极采用复合式电解质晶片技术 |  |  |  |
| 7、采用循环水浴孵育系统 |  |  |  |
| 8、搅拌系统采用压电搅拌技术 |  |  |  |
| 9、具备压力凝块/黏度检测功能 |  |  |  |
| 10、具备即时诊断和培训程序 |  |  |  |
| 11、具备远程维修诊断功能 |  |  |  |