技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-035 | 设备名称 | 药物封包仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、输出波长8-15um的远红外线、0.08mt以上的永磁场、热敷效应、介质导入，穴位刺激等，使之成为一个庞大的综合能量场； |  |  |  |
| 2、针对不同的病症配置对应的复合磁疗包，实现分症治疗； |  |  |  |
| 3、能直达病变组织，并形成介质高浓度区，促进其向细胞内运转 |  |  |  |
| 4、可使大水分子团变成独立细小水分子，并使其小分子容易进入细胞内，促进生物化学反应之进行，或使β─内啡肽（β- endorphin）、离氨酸脑啡肽（leucine enkephalin）含量增加而产生抑痛作用。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-037 | 设备名称 | 铅衣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 6 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、要求双面连体有腰带 |  |  |  |
| 2、要求0.5mmpb左右的防护水平 |  |  |  |
| 3、要求重量：不大于6KG |  |  |  |
| 4、要求具有耐拉伸，重量轻，具有防水、防火、耐磨、抗菌等性能 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-038 | 设备名称 | 空气气压治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、要求各腔压力0-200mmHg |  |  |  |
| 2、要求各腔压力可单独调节 |  |  |  |
| 4、要求各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位 |  |  |  |
| 5、要求4种单独或组合治疗模式可选 |  |  |  |
| 6、有动脉组合模式，适用于兼有间歇性跛行等动脉缺血症状 |  |  |  |
| 7、有水肿增强模式，适用于兼有肢体水肿 |  |  |  |
| 8、工作时间0-99分钟或连续运行 |  |  |  |
| 9、腔室达到设置压力后压力保持时间0-12秒可调 |  |  |  |
| 10、循环充气间隔时间0-90秒可调 |  |  |  |
| 11、可同时治疗2个肢体 |  |  |  |
| 12、要求套筒内衬可拆洗、消毒 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-039 | 设备名称 | 监护仪PICCO模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是，飞利浦MP50 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、检测参数：CO(心排)CCO(连续心排)GEDV（全心舒张末期容积 ） ITBV（胸腔内血容量） EVLW（血管外肺水） PVPI(肺血管通透性指数 ) CFI(心功能指数) GEF(全心射血分数 ) PCWP |  |  |  |
| 2、提供连续实时的测量参数，可以观察连续趋势 |  |  |  |
| 3、不需要漂浮导管，不经过右心，低操作风险 |  |  |  |
| 4、适用范围广，体重大于3KG的新生儿也可以适用 |  |  |  |
| 5、提供更全面的参数，尤其是评价容量的指标参数，更准确反映前负荷指标 |  |  |  |
| 6、可以和飞利浦监护仪共享资源。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-040 | 设备名称 | 神经中央监护仪副台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.1脑电参数： |  |  |  |
| 1.1.1电压测量：误差不超过±10%。 |  |  |  |
| *1.1.2共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| *1.1.3 噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |
| 1.2心电监护： |  |  |  |
| 1.2.1电压测量误差：最大允许误差±10%。 |  |  |  |
| 1.2.2共模抑制比：不小于85dB。 |  |  |  |
| 1.2.3心率显示值误差的检定：在（30～200）次/分范围内，最大允许误差±（显示值的5%+1个字）。 |  |  |  |
| 1.3无创血压监护： |  |  |  |
| 1.3.1测量范围：收缩压：30mmHg～270mmHg；平均压：20mmHg～235mmHg；舒张压：10mmHg～220mmHg。 |  |  |  |
| 1.3.2测量准确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| 1.4血氧饱和度监护： |  |  |  |
| 1.4.1测量范围：30%～100%。 |  |  |  |
| 1.4.2测量准确度：40%～69%时，±3%；70%～100%时，±2%。 |  |  |  |
| 1.5体温测量范围：20℃～45℃。 |  |  |  |
| 1.6呼吸监护： |  |  |  |
| 1.6.1呼吸率测量范围为5rpm～150rpm。 |  |  |  |
| 1.6.2呼吸率显示分辨率应为：1rpm。 |  |  |  |
| 1.7肌电参数： |  |  |  |
| 1.7.1共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| 1.7.2 噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |
| 1.8眼电参数： |  |  |  |
| 1.8.1共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| 1.8.2噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-041 | 设备名称 | 多功能电动床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、规格尺寸：长度2100~2150（mm），宽度900~950 （mm），高度450/700（mm）。 |  |  |  |
| 2、功能：病床背部倾斜度：0-75º ，病床腿部倾斜度：0-40º，整体升降450-700mm。 |  |  |  |
| 3、承载力：病床整体床体承载重量：≥400kg。 |  |  |  |
| 4、采用安全电压电机，配置独立的电动马达，稳定性高，速度均匀，承载性大，安全性高。 |  |  |  |
| 5、床体设置四个不锈钢输液架插孔。 |  |  |  |
| 6、配备医用中控四轮一体制动脚轮。一体制动 |  |  |  |