技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-032 |  | 设备名称 | 全自动化学发光分析仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 |  | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |  |
| 输出量 |  | 200检测/小时 *** |  |  |
| 第一个结果输出时间 |  | 10-20分钟 *** |  |  |
| 在线检验数量 |  | 30个 |  |  |
| 检验包装 |  | 有50/250/100/500等不同包装可供选择 |  |  |
| 检验技术原理 |  | 免疫发光 |  |  |
| 疾病检验种类 |  | 贫血类、心脏标志物、先天性疾病、肿瘤疾病、生殖疾病、传染性疾病、代谢功能、治疗药物监控、甲状腺功能 |  |  |
| 样本管 |  | 可兼容各种规格样品管，如微量管、1ml、2mL、3mL、5ml、7ml、10ml |  |  |
| 样本容量 |  | 180个样本位 |  |  |
| 离机时间 |  | 最长1.5个小时，最多840个测试 |  |  |
| STAT处理 |  | 专门的STAT位置并可任意另行指定STAT位 |  |  |
| 样本类型 |  | 血清，血浆，尿液 |  |  |
| 样本整体控制 |  | 基于压力传感技术的水平感应，样品探测和标记、堵塞检测和标记、泡沫样品检测、样本量不足的标记与管理 |  |  |
| 样本转移 |  | 一次性吸头，杜绝携带污染.*** |  |  |
| 自动稀释 |  | 根据样本不同，最大1：1000， |  |  |
| 支持格式 |  | 内置条形码扫描识别，兼容各种条形码，如128＃，39＃，条形码识别，隔行扫描（所有的识别码只能被识别一次）*** |  |  |
| 试剂冷藏 |  | 30个试剂位4-8℃冷藏 |  |  |
| 试剂整体控制 |  | 条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校验有效性追踪和标记，试剂在线追踪和标记，试剂有效期/低点标记 |  |  |
| 辅助试剂 |  | 25个辅助试剂位4-8℃冷藏 |  |  |
|  |  | 24小时不间断工作，可随时添加试剂 ，软件实时监控库存量，不影响检测的正常运行 *** |  |  |
| 操作系统 |  | Sun Microsystems Sparc II 双核处理器，Microsoft Windows XP系统 |  |  |
| 显示器 |  | 高分辨率LCD触摸显示器 *** |  |  |
|  |  | 25000结果储存，自动存储结果 *** |  |  |
|  |  | 可进行Host联机处理或连接外部网络*** |  |  |
| 电压/频率 |  | 208-240V，50/60Hz；符合UL，CAN/CSA，IEC 1010，JIS，CE，CISPR11 Class A等；法规的要求 |  |  |
| 电力消耗 |  | 待机时1KW，运行时1.5KW |  |  |
| 尺寸 |  | 51.5(h)×72.4(w)×41.0(d)英尺,130.9(h)×181.9(w)×102.2(d)厘米 |  |  |
| 重量 |  | 1200磅（545公斤） |  |  |
| 地板承重要求 |  | 390kg/㎡（80lb/ft²） |  |  |
| 操作环境温度要求 |  | 温度15-30℃；湿度40-80% *** |  |  |
| 通风要求 |  | 10,000BTU/小时 |  |  |
| 噪音释放 |  | 待机状态58.8分贝，运行状态61.3分贝 |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-033 | 设备名称 | 开颅动力系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、整机功能：非软轴传动具备颅骨高速磨削功能； |  |  |  |
| 2、◇工作手柄材质：钛合金材料； |  |  |  |
| 3、磨钻电机性能：磨钻电机转速≧64000转/分. 钻电机可以反复高温高压水蒸气消毒次数达到1000次以上。 |  |  |  |
| 4、磨手柄：磨钻手柄有直手柄、弯磨手柄选配，工作长度110-180mm，径向圆跳动量0.01-0.05mm。 |  |  |  |
| 5、磨钻刹车功能：拥有刹车技术，高速运行的磨钻在≦1.5秒刹停。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-034 | 设备名称 | 插件式监护仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、仪器工作环境：温度：0～35°C；相对湿度（无冷凝）；20％～85％；海拔高度：-500～3000米，抗除颤及高频电刀干扰；适合在危重症监护（ICU）及手术室（OR）环境下使用 |  |  |  |
| 2、安全标准：监护仪以及所有测量模块都符合医疗设备指令93/42/EEC的要求 |  |  |  |
| 3、硬件结构要求： |  |  |  |
| *1.1 主机显示器一体化设计，≥12.1英寸彩色TFT LCD平板SVGA显示器，分辨率1024*768。 |  |  |  |
| 1.2 无硬盘，无风扇设计 |  |  |  |
| 1.3 操作界面和方式：中英文操作界面，可自定义屏幕显示方式≥10种，波形和数值的大小，位置任意调节，操作方式为旋钮 |  |  |  |
| *1.4 整合式电源，无需电源适配器。交流电源；100～240V，50/60Hz；电池：可选最多两块内置可拆卸电池；可连续监护5小时 |  |  |  |
| 1.5 三色报警显示灯独立于显示屏之外，适合于远距离观察。 |  |  |  |
| 1.6 4、6、8道波形显示 |  |  |  |
| *1.7 参数模块化设计 |  |  |  |
| 1.7.1 基本参数组合测量服务器：可存储8小时监护数据（监护数据、报警数据、病人信息等），并且断电情况下存储的数据至少保持6小时不丢失，实现数据转运 |  |  |  |
| 1.7.2 可兼容单参数插件模块，预留至少4个单参数插槽位置待升级。 |  |  |  |
| 1.7.3 模块支持热拔插，可通用于每台机器 |  |  |  |
| 4、测量性能及软件 |  |  |  |
| 2.1 EEG |  |  |  |
| 2.1.1 心电导联：3，5，12导心电监测，支持12导同屏显示，支持QT及QTc分析，实时显示数值 |  |  |  |
| *2.1.2 心律失常分析：≥22种心律失常分析 |  |  |  |
| 2.1.3 ST段分析：床旁全导联心率失常及12导ST段分析，无需中央站，并可以显示实时ST段随时间变化的ST环形图 |  |  |  |
| 2.2 NIBP（无创血压） |  |  |  |
| 2.2.1 测量范围：10-260mmHg |  |  |  |
| 2.2.2 测量模式：手动、自动、快速 |  |  |  |
| 2.2.3 测量时间设定：1分钟到20小时可调整 |  |  |  |
| 2.3 SPO2（血氧饱和度） |  |  |  |
| *2.1.1 测量方法：防运动和抗低灌注SpO2测量技术，可以数值方式指示病人的灌注状态 |  |  |  |
| 2.1.2 测量范围：0-100％ |  |  |  |
| 2.1.3 脉搏测量范围：30-280BPM |  |  |  |
| 2.1.4 显示更新周期：≤3秒 |  |  |  |
| 2.4 呼吸 |  |  |  |
| 2.2.1 测量范围：0-160rpm |  |  |  |
| 2.2.2 分辨率：1rpm |  |  |  |
| 5.质量认证体系：FDA认证、CE认证 、 ISO13485证书 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-035 | 设备名称 | 药物封包仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、输出波长8-15um的远红外线、0.08mt以上的永磁场、热敷效应、介质导入，穴位刺激等，使之成为一个庞大的综合能量场； |  |  |  |
| 2、针对不同的病症配置对应的复合磁疗包，实现分症治疗； |  |  |  |
| 3、能直达病变组织，并形成介质高浓度区，促进其向细胞内运转 |  |  |  |
| 4、可使大水分子团变成独立细小水分子，并使其小分子容易进入细胞内，促进生物化学反应之进行，或使β─内啡肽（β- endorphin）、离氨酸脑啡肽（leucine enkephalin）含量增加而产生抑痛作用。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-036 | 设备名称 | 神经监护一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 是，太阳3000B神经中央监护仪 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.1.1电压测量：误差不超过±10%。 |  |  |  |
| *1.1.2共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| *1.1.3 噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |
| 1.2心电监护： |  |  |  |
| 1.2.1电压测量误差：最大允许误差±10%。 |  |  |  |
| 1.2.2共模抑制比：不小于85dB。 |  |  |  |
| 1.2.3心率显示值误差的检定：在（30～200）次/分范围内，最大允许误差±（显示值的5%+1个字）。 |  |  |  |
| 1.3无创血压监护： |  |  |  |
| 1.1.1测量范围：收缩压：30mmHg～270mmHg；平均压：20mmHg～235mmHg；舒张压：10mmHg～220mmHg。 |  |  |  |
| 1.1.2测量准确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| 1.4血氧饱和度监护： |  |  |  |
| 1.2.1测量范围：30%～100%。 |  |  |  |
| 1.2.2测量准确度：40%～69%时，±3%；70%～100%时，±2%。 |  |  |  |
| 1.5体温测量范围：20℃～45℃。 |  |  |  |
| 1.6呼吸监护： |  |  |  |
| 1.6.1呼吸率测量范围为5rpm～150rpm。 |  |  |  |
| 1.6.2呼吸率显示分辨率应为：1rpm。 |  |  |  |
| 1.7肌电参数： |  |  |  |
| 1.7.1共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| 1.7.2 噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |
| 1.8眼电参数： |  |  |  |
| 1.8.1共模抑制比：不小于95dB。 |  |  |  |
| 1.8.2噪声水平：不大于2.0μV（峰-峰值）。 |  |  |  |